智能测控仪 CTM 系列产品使用手册

使用产品前，请仔细阅读本手册，理解其内容含义；并妥善保管，以便随时参考。

警 告 ● 为防由产品自身的不足引起系统故障，请安装外部保护电路。 ● 所有接线工作完成后方可通电，否则可能发生电击、明火或其它故障。 ● 请在正确的范围（规范）内使用本产品，以免火灾或故障的发生。 ● 禁止在有易燃、易爆气体或有蒸汽排放的场所中使用本产品。 ● 严禁触及带电的接线端等高压位置，以免电击伤害。 ● 禁止拆卸、改装本产品，否则，有可能产生电击、火灾或其它故障。

注意

●  本产品属于A类。在家庭环境中使用本产品可能产生无线电干扰。

●  为防止本产品被干扰，可增加屏蔽层。要求把屏蔽层布置在电线的周围，以防电源信号对本产品测量产生干扰。

●  本产品要求安装在已加工好的安装面板内，要求准确测量安装部分的尺寸，避免操作者或其他人员触及到本产品的电源端子等带高压电的部分。

●  认真阅读本手册的内容，以防伤害或事故的发生。

●  确保所有的接线符合本行业的法规和规程。

●  为防止产品损坏或失效，建议选用适当的保险丝保护电源线及输出线。

●  使用专用工具安装、紧固接线螺钉，以防电击或火灾发生。

●  严禁在本产品附近堆放物品，以防阻碍热量的散发；严禁堵塞通气孔。

●  严禁连接闲置的接线端。

●  清洁本产品时，请断开电源。

●  用软质的干布擦拭本产品表面污点，严禁用可挥发、易溶解的类似稀释剂的物品擦拭本产品，以免产品变形或脱色。

●  严禁用硬质物体摩擦或敲击本产品的显示屏部分。

声   明

●  本手册举例使用的图形、图表和数字， 是为了更好理解手册内容，并不保证是作为结果而发生的操作。

●  若无杰控预先的同意，不得复制其手册相关内容。

●  本公司保留对说明书所描述的功能进行改进而不预先通知的权利。

●  由使用者或第三方造成下列中的任何损害，Tinko声明不负责任。

·使用维护不当招致的损伤；

·未被杰控许可的改装或误用；

·在规定的工作环境之外使用；

·其它间接损伤。

1．仪表型号定义

参考下面的仪表型号说明检查你收到的产品型号是否正确。

CTM-□□□□□ □□□-□□-□□□-□□-□-□-□-□ ⑴⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽

⑴ 外形尺寸

1：160mm×80mm      4：48mm×48mm       5：48mm×96mm

6：96mm×48mm       7：72mm×72mm       8：80mm×160mm

9：96mm×96mm

⑵ 控制方式

Z: 单独显示，无控制         P：位式控制

F：PID模糊自整定控制       M：程控PID模糊自整定控制

X：8路巡检                 R：16路巡检

⑶ 第一路输入  第二路输入 ：详见“输入信号类型明细表”

⑷ 第一路输出  第二路输出                    M：继电器接点

V：电压脉冲（SSR） G：可控硅单相过零触发 T：可控硅三相过零触发

4：0～5V       5：0～20mA     7：0～10mA    8：4～20mA

9：0~10V        6：其他模拟信号        N：无

⑸ 第一路报警  第二路报警  第三路报警

M：继电器报警      N：无

⑹ 第一路变送 第二路变送

4：0～5V      5：0～20mA     7：0～10mA     8：4～20mA

9：0～10V     6：其他模拟信号             N：无

⑺ 馈电输出                 N：无

V 4：DC24V馈电输出    V 2：其他直流馈电输出

⑻ 通讯      C：RS485通讯            N：无

⑼ 电源      B：DC24V                N：AC220V

⑽ 仪表类型

T：温度测控仪   H：湿度测控仪     Q：流量测控仪

S：流量（开方）测控仪              L：液位测控仪

P：压力测控仪   W：温湿度测控仪   M：电机控制器

2．安 装

2.1  安装提示

⑴  本产品的使用环境（IEC1010）：

绝缘类别： 2      污染级别： II

⑵  下列环境中不宜安装本产品

●  周围环境温度低于0℃或高于50℃；

●  周围环境湿度低于45％RH或高于85％RH；

●  环境温度的急剧变化引起的结露；

●  腐蚀性或易燃性气体中；

●  直接震动或冲击主体结构；

●  水、油、化学品、烟雾或蒸汽污染的地方；

●  粉尘浓度高、有盐份或金属粉末的地方；

●  工业噪音大、有静电、有磁场的地方；

●  空气的气流通道处；

●  阳光直射的地方；

●  热辐射积聚的地方。

2.2  安装尺寸

外形尺寸对应的安装尺寸如下：

1：151mm×76mm      4：45mm×45mm       5：46mm×92mm

6：92mm×46mm       7：68mm×68mm       8：76mm×151mm

9：92mm×92mm

3．配线

3.1  配线提示

●  热电偶输入时，要用专用的补偿导线。

●  热电阻输入时，要用低阻率导线或要求3个导线有相同的阻值。

●  输入信号线应远离仪器电源线、动力电源线和负荷线，以避免产生杂讯干扰。

●  确保工作电源线不受电器装备电源的干扰。若本产品受外部干扰，一定要采用滤波器。

●  接线应符合每个国家的标准。

●  打开电源后，要过5或6秒才能连接输出；当输出线用于外部互锁电路时，可加一级延迟继电器。

●  此产品无电源开关和保险丝。若需要可加装。

建议保险丝规格：额定电压：220V  额定电流：1A

保险丝类型：延时保险

● 不要过分旋紧端子螺钉。并使用合适的端子螺丝接线片（螺丝型号M3*6，建议力矩0.4Nm）

3.2  接线方式

详见产品机壳上接线端子图

4．面板功能示意

5．输入信号类型明细表

| 规格 | K01 | K02 | E01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入信号 | K（0~1300）℃ | K（0~400）℃ | E（0~1000）℃ |
| 规格 | J01 | N01 | T01 |
| 输入信号 | J（0~1000）℃ | N（0~1300）℃ | T（0~400）℃ |
| 规格 | S01 | B01 | R01 |
| 输入信号 | S（0℃~1600）℃ | B（0℃~1800）℃ | R（0~1700）℃ |
| 规格 | P01 | P02 | C01 |
| 输入信号 | Pt100 (-100~200)℃ | Pt100 (-200~600)℃ | Cu50 (-50~150)℃ |
| 规格 | W01 | 201 | 202 | 401 |
| 输入信号 | W 5 / W 2 | 0~80Ω | 0~400Ω | 0~5V |
| 规格 | 402 | 501 | 502 | 701 |
| 输入信号 | 0~10V | 0~50mV | 0~250 mV | 0~20 mA |
| 规格 | 702 | 801 | 901 |  |
| 输入信号 | 0~10mA | 4~20mA | 其它 |  |

6．设置

6.1设置步骤

6.2参数详解

6.2.1常用参数

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SV | 控制目标 | -1999~9999 | 为PID控制时，即版本号为6.3、6.4、6.5时有效 | 0或0.0 |
| A1L | 下限报警1 | 温度输入： 偏差报警，过程值报警，设定值报警； -1999 to +9999℃[℉]或 -199. 9 to +999.9℃[℉] SV报警同SV设定范围 电压/电流输入: 偏差报警±9999 输入报警同输入范围 SV报警同SV设定范围 | 设定第一、第二、第三和第四报警输出的工作状态 具体的设置方式及参数的意义，请参照《工程师参数手册》 报警动作间隙：1或0.1℃[℉]个单位 在PID控制中，AL1~AL4的输出可选择是否与SV关联。 | 0或0.0 |
| A1H | 上限报警1 |  |  |  |
| A2L | 下限报警2 |  |  |  |
| A2H | 上限报警2 |  |  |  |
| A3L | 下限报警3 |  |  |  |
| A3H | 上限报警3 |  |  |  |
| A4L | 下限报警4 |  |  |  |
| A4H | 上限报警4 |  |  |  |

6.2.2 特殊参数

| 符号 | 名称 | 设定范围 | 说明 | 出厂设定值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATU | 自动演算 | 0自动演算完成或停止 1自动演算启动 | 实施自动整定的ON/OFF | 0 |
| STU | 自动校正 | 0自主校正完成或停止 1自主校正启动 | 实施自主校正的ON/OFF | 0 |
| P | 比例带 （加热侧） | 温度范围： 1（0.1）至全量程或9999（999.9） 电压/电流： 全量程的0.1％至99.9％ | 执行PI、PD或PID控制时需设定此值。在加热/制冷PID动作时，比例带在加热侧； 设定为0（0.0）时成ON/OFF动作。 出厂设置P=30 | 30.0或3.0 |
| I | 积分时间 | 1-3600sec | 设定积分时间，以消除比例控制所发生之残留偏差。 设定为0时，成PD控制； 出厂设置I=240 | 240 |
| D | 微分时间 | 1-3600sec | 设定微分时间，以减小控制值波动量,使控制曲线平滑。＊设定为0时，成PI控制； 出厂设置D=60 | 60 |
| Ar | 限制积分动作生效范围 | 比例带的1％-100％ （加热侧） | 防止积分动作超限或欠限 | 100 |
| db | 不感带 | -1999 to +9999℃[℉]或 -199. 9 to +999.9℃[℉] | 设定（加热侧）比例带与（制冷侧）比例带之间控制动作不感带，设定负数即成重叠 | 0或0.0 |
| T | 比例周期 | 1-100sec（不能设定为0） ＊电流输出时无效 | 设定控制的动作周期；加热/制冷PID动作为加热侧比例周期 | 见＊1 |
| Pb | 过程值偏差 | 温度输入： -1999 to +9999℃[℉]或-199.9 to +999.9℃[℉] 电压/电流输入： ±量程 | 传感器的测量值与此值相加作为PV值 | 0或0.0 |
| LCK | 设定数据锁定功能 | 见＊2 | 使变更数据有效/无效 | 0000 |

注意：某些参数符号可能不被显示。

＊1  继电器接点输出：20sec，电压脉冲输出/闸流控制管驱动用触发器输出/闸流控制管输出2sec。

＊2  数据锁级别选择

每个数据被锁定后只能被浏览不能被修改。

| 设定 | 各级锁保护范围 |
| --- | --- |
| 0 | 所有参数均可修改 |
| 1 | Pb、Ar被锁定 |
| 11 | 参数P、I、D、Ar、t 、Pb被锁定 |
| 101 | 除SV以外的参数被锁定 |
| 111 | 所有参数都被锁定 |

6.3 参数设置步骤

关键步骤提醒

●  操作者如要改变显示值，但仪表又不能使其显示，这种情况下想显示记录，请按“SET”键。

●  在操作过程中，如果操作者1分钟内不做任何按键操作，当前模式将返回到PV/SV显示模式。

⑴  设置SV值

下面以举例设置SV值为200℃来说明

①设定到SV设置模式             ②调制至数字灯亮                ③改变数值                     ④进入设定值

按“SET”键进入“SV”           连续按“∧”键，使灯            按“∧”键或“∨” 键设值，    设定完成后，按“SET” 键

设置模式。                       亮的数字转换百位数至             调整显示值为“200”            确认；短按“SET”直至仪表

灯亮的数字表示为设定值          “2”                                                            返回到“PV/ SV”显示模式。

⑵  其它参数设置

- 设置步骤和举例设置SV的⑵到⑷步相同；设置完毕按住“SET”键转换到下一步骤。

- 长按键：按“SET”键时间大于5秒，进入/退出特殊参数调节状

- 短按键：按“SET”键时间小于5秒，进入/退出一般参数设定状态和保存设定参数值并退出操作。

7．操作

7.1  操作步骤

注 意

● 先连接输入信号线，再打开电源；如果输入信号线断开，则仪表会

判定输入未连接。

● 电源已打开，并且SV已被改变时，报警状态是有效的。

⑴ 操作前，要核实备用件和配线是否到位，并检查SV及各种参数是否设置。

⑵ 由于本产品无电源开关，通电的同时产品开始工作。产品出库（或操作）前，产品置于“运行”状态。

7.2  设置数据锁功能

数据锁通常用于防止个别操作者的误操作。数据锁有4种级别，每一参数对应不同的等级。被锁定的参数不能被设置或更改，只能被浏览。

7.3  AT功能

● AT功能可自动调节、计算和设置适宜的PID值，当温度上升期间或当每一程序状态的控制稳定时，打开此功能是有效的，

●  AT工作时，位于SV窗口右下角的AT指示灯会闪烁，直到AT完成时该指示灯熄灭

■  开启AT的条件

下列条件满足后才能开启AT

● 开启AT功能前，要关闭除PID之外的其它参数设置。

● 确保LCK功能未处于工作状态。

■  中止AT的条件

满足下列条件之一就能中止AT

● PV出现不正常时。（参照故障显示）

● 重新打开电源时

● AT功能开启后9小时未被关闭

注 意

若AT中止条件成立，则AT功能将会由PID控制立即改变为中止。此时，PID参数与开启AT前的参数相同。另外，如果AT已被完成，它将自动转化为PID控制。

7.4  ST 功能

●  无论何时开启电源，ST功能随时自动计算和改变相应的PID参数。

- 若ST功能被启用，该仪表电源开启时或开启之前，要打开被控制系统的电源（加热器等）

■  开启ST的条件

下列条件满足后才能开启ST

● 仪表处于PID控制状态下。（P≠0，I≠0，D≠0和Ar≠0）

■  停止ST的条件

满足下列条件之一就能中止ST

●  PV不在输入范围内

●  ST功能处于关闭状态时

●  AT功能是有效时    ＊

●  电源关闭时

＊ 如果AT功能有效，ST功能处于关闭状态。AT功能关闭后，ST功能从关闭状态重新启动。

注 意

当ST功能处于有效状态时，P、I、D和Ar设置不能被改变，只能够被浏览。

8．故障显示

■ 上下限错误显示

9．数码显示对照表

操作流程图：